附件一

血液回收机参数及采购需求

一、技术参数：

产品技术拥有自主知识产权。

操作模式：自动模式、半自动模式（二者可随意转换）、手动模式并具备慢速、中速、快速、紧急等多种处理方式

具备250ml大回收罐和125ml小回收罐操作程序（可供儿童使用）

▲ 流量控制：具备一个独立的液体滚压泵和三个独立的管道夹系统

液体滚压泵流量：50—1000毫升/分（分级可调）

界面显示：彩色液晶显示屏，图文数据显示，中文操作界面。

自体血液回输常规处理速度：三分钟处理回收250ml浓缩血细胞

设备具备总结功能：机器能自动统计出进血量、清洗量、回收血量等，便于临床总结

设备具有断电保护功能，接入电源后能够继续断电前的工作，同时具备防静电干扰

▲红细胞回收率标准：≥95%（实际检测结果＞99%）

血液经回收机处理后红细胞压积标准：≥50%（实际检测结果＞70%）

抗凝剂清除率： > 98%

破碎细胞、游离血红蛋白、炎性因子等有害物质清除率 > 98%

不溶解脂肪清除率：100%

标准清洗液用量：1000ml

▲ 离心机最高转速：5600转/分（±2%）

具备独立的浓缩和回血功能

具备血液成份分离功能

具有红细胞血层检测功能

具备气泡检测功能

具有精密断流监测及血层监测传感器

具备井盖安全报警、泵超负荷报警和压力检测报警功能

具备抗颠簸摇摆功能：特别安装减振系统，可以满足舰船、车载条件下机器正常工作

二、工作条件：

工作电压：AC 220V，50Hz；功率（最大）：280VA

工作环境温度：5℃-40℃；相对湿度：≤80%

本机噪声：≤55db

- 配套耗材：

一次性使用离心杯式血细胞回收器容积：280毫升（静态）；动态250毫升。150毫升（静态）；动态125毫升

负压吸引管组件。 一次性使用血液收集装置容积：2000、3000毫升。过滤孔径40µ

四、商务需求：

1、售后服务:负责调试安装至设备正常运转，接入医院信息化系统。设备质保三年，设备验收合格后开始计算，质保期满后提供终身维护及软件升级、零配件供应和维修（只收取零配件成本费，免收人工服务费），提供零部件供应价格清单

2、故障响应：电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内

3、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：

①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量

②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式

4、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱

5、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持

6、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据

7、设备使用年限：≧10年

8、设备生产日期：生产日期在6个月以内

五、评分细则

| 评标因素和标准分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(A1) 30分 | 设备投标价 | 30 | 以满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内(30分钟内)提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 (A2) 40分 | 设备技术参数 | 40 | 1、完全满足采购文件的技术要求的，计满分40分； 2、任何一项注“★”技术参数及商务条款出现负偏离或不响应的，视为无效投标； 3、注“▲”技术参数及商务条款为重要参数，每偏离一项扣10分。一般参数偏离一项扣5分。 4、技术参数提供佐证证明材料(说明书复印件、检测报告复印件、实物照片或彩页并加盖投标供应商公章)，未提供视为不响应；技术要求响应缺漏项的，按负偏离扣分；所有条款无响应或负偏离≥6项即视为无效投标。 5、投标文件须对采购需求逐项响应，在技术偏离表中标注说明文件或说明材料所在页码或所在章节，未标注视为不响应。 |
| 商务部分(A3) 30分 | 售后服务及方案 | 21 | - 评委对投标人售后服务承诺书内容的完整性.可行性进行评价（包括但不限于故障解决方案，到达故障现场时间，售后服务措施）： - 一档：（0分）未提供售后服务承诺或内容欠合理或不符合本项目特点和实际需求 - 二档（5分）：售后服务承诺基本满足采购需求 - 三挡（10分）：售后服务承诺完善，安排详细具体，内容完整。 - 四挡（16分）：售后服务承诺充分满足采购需求，安排详细具体，服务内容完整，齐全，可行。 （欠合理或不符合指：非专门针对本项目设备或不适用本项目设备的情形、内容不完整或缺少关键点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、混乱、不可能实现的情形等任意一种情形。） 2、质保期后维保方案 ：质保期后每延保1年加1分，满分5分。 |
|  | 产品业绩 | 9 | 投标人提供所投产品近三年内销售业绩证明材料(如合同、中标通知书等相关证明材料复印件)并加盖单位公章，每提供一份计3分，满分计9分，未提供不计分； |

附件二：

投标报价表

| 序号 | 采购项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 名称 |  |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |  |
| 3 | 总报价 人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |

说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交

法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

附件三：

投标人资格声明

致(采购人)：

按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日