附件一：

气囊式体外反搏装置采购需求

一、技术参数

心电参数：

1.1心电信号增益：多级增益可调

1.2心率显示：35次/min～165次/min时，心率显示误差≤±1次/min

脉搏血氧参数：

2.1血氧饱和度显示范围：75-100%，多级增益可调

2.2脉博血氧饱和度安全和性能符合YY9706.261-2023要求，脉搏血氧模块、血氧探头经过临床准确性试验测试

▲2.3治疗中显示界面具有脉搏波与充排气曲线重叠比对显示功能，以便于观察治疗效果

3.触发模式：

3.1心电R波正负触发

3.2反搏比率1:1或1:2可调，触发行程40-120±1bmp

4.压力参数：

4.1治疗压力单位以“千帕斯卡”显示，压力调控范围10-60kPa

4.2具备自动稳压功能，治疗压力与设定压力误差≤±1kPa

▲4.3具备负压强制排气功能，排气负压压力≥5kPa，心脏收缩期前夕迅速排出囊内气体

5.界面显示参数

5.1采用≥15英寸高分辨率显示器

5.2显示内容：脉搏波形、D/S峰值比、面积比、心电波形和心率值、充气状态和排气状态、治疗压力和治疗时间等数据参数

6.多重保护措施及保护显示：

6.1 心率保护：当心率显示值处于异常状态时，自动停止反搏

6.2 急停装置：反搏装置有急停装置，并固定安装在患者易于操作的位置

6.3 早搏保护：早搏信号能触发排气

6.4 断电保护：当反搏装置断电时气囊处于排气状态

6.5工作压力保护：压力过高时自动泄压保护

7.机械部分

7.1产品由控制系统、供气系统、心电模块、脉搏血氧等组成

7.2采用进口空气压缩机，降耗降噪，整机噪音符合国家标准≤67db（A）

8.软件部分

8.1时间设定：治疗时间可以设定10到60分钟，治疗完成后自动停机

8.2充、排气点辅助设定系统：系统具备辅助操作者设定最佳充、排气点

▲8.3软件具备倒计时减压功能，进入倒计时2分钟时设备缓慢减小压力，提高治疗舒适度

9.气囊参数

9.1 分体式囊套，包扎紧密、灵活操作，适应不同身高及曲线的患者；囊套可单独选购损坏部件，节约成本

9.2复合弹性内囊面积≥0.3m2，充气受力均衡，增加挤压效率，减少挤压疼痛，环保耐用

10.整机

10.1产品输入功率≥2500VA

10.2压缩机最大功率≥1.85kW

10.3压缩机最大流量≥48m3/h

10.4整机承重≥150kg

10.5操作系统可左右两侧任意安装，可适应不同场地需求

▲10.6具备成人/儿童模式切换功能

11.安全要求

11.1产品满足国家医学设备安全相关通用要求，如GB9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》 。

二、商务需求：

1、售后服务:负责调试安装至设备正常运转，接入医院信息化系统。设备质保三年，设备验收合格后开始计算，质保期满后提供终身维护及软件升级、零配件供应和维修（只收取零配件成本费，免收人工服务费），提供零部件供应价格清单。

2、故障响应：电话远程连接提供及时的在线工程师技术支持故障响应到位时间4小时内，到位修复时间48小时内

3、技术培训要求：供应商应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。培训内容至少包括：

①对使用操作人员提供的正常使用和简单维护培训，应提供系统的培训教材，保证培训质量。

②成交供应商除按要求现场培训外，适时提供远程指导等多种培训方式

4、包装：原厂原包装送货，货到采购人指定地点，经采购人指定人员验证后方可开箱

5、本项目的安装由成交供应商负责，成交供应商应对产品和系统安装提供全面的技术服务与支持

6、对于验收不合格的，采购人有权退货，由此带来的一切损失由中标人自行负责。验收合格的，验收报告作为申请支付货款的依据

7、设备使用年限：≧10年

8、设备生产日期：生产日期在6个月以内

三、评分细则

| 评标因素和标准分因素 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分(A1) 30分 | 设备投标价 | 30 | 以满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价÷投标报价)×30 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内(30分钟内)提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 技术部分 (A2) 51分 | 设备技术参数 | 51 | 1、完全满足采购文件的技术要求的，计满分51分； 2、任何一项注“★”技术参数及商务条款出现负偏离或不响应的，视为无效投标； 3、注“▲”技术参数及商务条款为重要参数，每偏离一项扣6分。一般参数每偏离一项扣4分。 4、技术参数提供佐证证明材料(说明书复印件、检测报告复印件、实物照片或彩页并加盖投标供应商公章)，未提供视为不响应；技术要求响应缺漏项的，按负偏离扣分；所有条款无响应或负偏离≥6项即视为无效投标。 5、投标文件须对采购需求逐项响应，在技术偏离表中标注说明文件或说明材料所在页码或所在章节，未标注视为不响应。 |
| 商务部分(A3) 19分 | 售后服务及方案 | 10 | - 1、根据供应商维修保养方案(包括但不限于：故障解决方案，维修人员派遣计划、日常保养方案及保养服务，进行打分，其内容全面、可行性强、描述细致、完全满足采购需求的得8分，每有一处内容欠完善、欠合理或不符合本采购项目特点和实际需求的扣2分，扣完为止；未提供计0分。 - （欠合理或不符合指：非专门针对本项目设备或不适用本项目设备的情形、内容不完整或缺少关键点、套用其他项目方案、内容前后矛盾、存在歧义、混乱、不可能实现的情形等任意一种情形。） - 2、质保期后维保方案 ：有维修方案和应急预案、维修人员费用和零备件价格清单，计2分 |
|  | 产品业绩 | 9 | 投标人提供所投产品近三年内销售业绩证明材料(如合同、中标通知书等相关证明材料复印件)并加盖单位公章，每提供一份计3分，满分计9分，未提供不计分； |

附件二：

投标报价表

| 序号 | 采购项目名称 |  | 采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商 名称 |  |  |  |
| 2 | 数量 |  |  |  |
| 3 | 总报价 人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 4 | 备注 |  |  |  |

说明：本表不要装订在响应文件内 ，单独密封递交

- 法定代表人或其委托代理人签字：

年   月    日

附件三：

投标人资格声明

致(采购人)：

按照遴选文件的规定，我单位郑重声明如下：

一、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，注册地点为      ，全称为      ，统一社会信用代码为      ，法定代表人为      ，具有独立承担民事责任的能力。

二、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

三、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

四、我单位在参加本遴选项目前三年内，在经营活动中，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。其中较大数额罚款是指：对公民处罚款在1000元及以上；对法人或者其他组织处罚款在2万元及以上；法律法规另有规定的，从其规定。

五、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

六、与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如无，填写“无”）：

1、与我单位的法定代表人（单位负责人）为同一人的其他法人单位如下：

2、我单位直接控股的其他法人单位如下：

3、与我单位存在管理关系的其他法人单位如下：

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

我单位保证随时按照要求提供能够证明上述声明事项真实性的任何有效文件。

投标人名称（盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：    年    月    日

附件三：

资格证明材料承诺函

一、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在控股、关联关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

二、我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

（一）我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

（二）我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

1、受到刑事处罚：

2、受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

我们已经认真核对和检查所提交的所有资料，全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签名）：

日期：   年    月    日